## Data Summary
| Curvature |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1885 | -0.11916 | -0.091558 | -0.0074062 | 0.8 | 0.22585 | -0.098241 | -0.025392 | 0.034073 | 0.8 | 0.17431 | -0.073106 | -0.050824 | 0.016793
x | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.24072 | -0.18544 | -0.093132 | -0.012615 | 1.25 | 0.29757 | -0.073342 | -0.096324 | 0.042633 | 1.25 | 0.20142 | -0.093108 | -0.020349 | 0.02932
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.33125 | -0.3153 | -0.10406 | -0.029374 | 1.6 | 0.4358 | -0.11602 | -0.19016 | 0.043208 | 1.6 | 0.29389 | -0.078969 | -0.091873 | 0.041018
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3929 | -0.34135 | -0.1569 | -0.035119 | 2 | 0.5438 | -0.22574 | -0.17419 | 0.047958 | 2 | 0.35585 | -0.16795 | -0.058465 | 0.043145
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.49134 | -0.36516 | -0.25926 | -0.044363 | 2.5 | 0.67155 | -0.21891 | -0.24452 | 0.069373 | 2.5 | 0.51264 | -0.20983 | -0.095848 | 0.068988
TEMPERATURE CORRECTED
|  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
|  |  |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 0.19591 | -0.11175 | -0.084152 |  | 0.8 | 0.19178 | -0.13231 | -0.059464 |  | 0.8 | 0.15752 | -0.089899 | -0.067617
|  |  |  | 1.25 | 0.25334 | -0.17282 | -0.080517 |  | 1.25 | 0.25493 | -0.11598 | -0.13896 |  | 1.25 | 0.1721 | -0.12243 | -0.049668
|  |  |  | 1.6 | 0.36062 | -0.28593 | -0.074689 |  | 1.6 | 0.39259 | -0.15923 | -0.23337 |  | 1.6 | 0.25288 | -0.11999 | -0.13289
|  |  |  | 2 | 0.42802 | -0.30623 | -0.12178 |  | 2 | 0.49584 | -0.2737 | -0.22214 |  | 2 | 0.3127 | -0.21109 | -0.10161
|  |  |  | 2.5 | 0.5357 | -0.3208 | -0.2149 |  | 2.5 | 0.60217 | -0.28828 | -0.31389 |  | 2.5 | 0.44366 | -0.27882 | -0.16484

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4994 | 0.020499 | 1550.3996 | 0.023175 | 1560.4756 | 0.057674 | 1540.4943 | 0.029831 | 1550.6078 | 0.0068406 | 1560.2941 | 0.061589 | 1540.7024 | 0.049988 | 1550.5644 | 0.029731 | 1560.4195 | 0.01429
0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.6879 | 0.01899 | 1550.6254 | 0.027919 | 1560.6499 | 0.033577 | 1540.3752 | 0.041816 | 1550.5095 | 0.032462 | 1560.221 | 0.053034 | 1540.6109 | 0.045517 | 1550.539 | 0.061368 | 1560.3687 | 0.03777
1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.7402 | 0.056517 | 1550.6971 | 0.018707 | 1560.6771 | 0.017682 | 1540.3089 | 0.060166 | 1550.5344 | 0.02022 | 1560.201 | 0.016034 | 1540.6093 | 0.046686 | 1550.468 | 0.04604 | 1560.3991 | 0.024304
1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.8307 | 0.037989 | 1550.8354 | 0.024849 | 1560.7695 | 0.031698 | 1540.179 | 0.027577 | 1550.4917 | 0.020404 | 1560.2152 | 0.039884 | 1540.5984 | 0.02647 | 1550.3742 | 0.036019 | 1560.3276 | 0.036811
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.8923 | 0.030402 | 1550.9434 | 0.013429 | 1560.8315 | 0.02094 | 1540.153 | 0.03058 | 1550.382 | 0.021403 | 1560.1262 | 0.017977 | 1540.5455 | 0.030712 | 1550.3902 | 0.027493 | 1560.361 | 0.015677
2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.9908 | 0.044422 | 1551.0711 | 0.017482 | 1560.9883 | 0.014479 | 1540.1292 | 0.042588 | 1550.3888 | 0.023022 | 1560.0843 | 0.022342 | 1540.4432 | 0.03322 | 1550.3198 | 0.030352 | 1560.3236 | 0.014228

## "Zero" Curvature
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Experiment | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4775 | 0.0010033 | 1550.3845 | 0.0010867 | 1560.3826 | 0.00091058 | 1540.5193 | 0.00092282 | 1550.6014 | 0.0037284 | 1560.3893 | 0.00084475 | 1540.6333 | 0.0009635 | 1550.5212 | 0.0010954 | 1560.3968 | 0.00093539
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.5016 | 0.00092723 | 1550.3668 | 0.001077 | 1560.4448 | 0.0010959 | 1540.5003 | 0.00094924 | 1550.598 | 0.0051823 | 1560.3367 | 0.00098341 | 1540.664 | 0.0011054 | 1550.5557 | 0.00097843 | 1560.4034 | 0.0011351
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4655 | 0.00087743 | 1550.3842 | 0.00125 | 1560.5113 | 0.0010507 | 1540.4534 | 0.0014307 | 1550.6046 | 0.0017155 | 1560.2454 | 0.0012027 | 1540.7561 | 0.0011098 | 1550.5954 | 0.0010619 | 1560.443 | 0.0013327
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.513 | 0.0011104 | 1550.3918 | 0.0012556 | 1560.5128 | 0.0010572 | 1540.488 | 0.00085054 | 1550.6145 | 0.0016006 | 1560.2502 | 0.00096399 | 1540.6698 | 0.0011228 | 1550.5923 | 0.0010479 | 1560.4332 | 0.0011387
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.479 | 0.0010797 | 1550.4002 | 0.00095088 | 1560.541 | 0.0013389 | 1540.452 | 0.00092244 | 1550.602 | 0.0015798 | 1560.2366 | 0.0010874 | 1540.7774 | 0.00096458 | 1550.5905 | 0.001047 | 1560.4218 | 0.0010608
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.5197 | 0.0010629 | 1550.437 | 0.0010961 | 1560.4097 | 0.0011856 | 1540.5076 | 0.00082801 | 1550.6142 | 0.002276 | 1560.363 | 0.00096522 | 1540.6715 | 0.0010187 | 1550.5272 | 0.0011073 | 1560.4181 | 0.0010933
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.5022 | 0.0010067 | 1550.3943 | 0.0011124 | 1560.5235 | 0.0011628 | 1540.4781 | 0.00089714 | 1550.6057 | 0.0015136 | 1560.2379 | 0.000976 | 1540.7516 | 0.00089484 | 1550.5846 | 0.00095432 | 1560.428 | 0.0010517
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.5176 | 0.0010305 | 1550.4021 | 0.0011254 | 1560.5189 | 0.0010058 | 1540.5075 | 0.00089352 | 1550.6129 | 0.0016736 | 1560.2496 | 0.0011309 | 1540.7188 | 0.00090806 | 1550.5759 | 0.00082975 | 1560.4135 | 0.0010832
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.5187 | 0.00091642 | 1550.4351 | 0.0010604 | 1560.4362 | 0.0010786 | 1540.5427 | 0.00085645 | 1550.6165 | 0.0021282 | 1560.3387 | 0.0010533 | 1540.6794 | 0.0010282 | 1550.5363 | 0.00094772 | 1560.4175 | 0.0010465
Min | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1540.4655 |  | 1550.3668 |  | 1560.3826 |  | 1540.452 |  | 1550.598 |  | 1560.2366 |  | 1540.6333 |  | 1550.5212 |  | 1560.3968
Max | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1540.5197 |  | 1550.437 |  | 1560.541 |  | 1540.5427 |  | 1550.6165 |  | 1560.3893 |  | 1540.7774 |  | 1550.5954 |  | 1560.443
Average | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1540.4994 |  | 1550.3996 |  | 1560.4756 |  | 1540.4943 |  | 1550.6078 |  | 1560.2941 |  | 1540.7024 |  | 1550.5644 |  | 1560.4195
Std Dev | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.020499 |  | 0.023175 |  | 0.057674 |  | 0.029831 |  | 0.0068406 |  | 0.061589 |  | 0.049988 |  | 0.029731 |  | 0.01429
All Curvatures
| Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Weights
1.1 | -3.2887e-05 | 3.249e-06 | 307788.9193 |  | Ch 1
1.2 | -2.5752e-05 | 2.2955e-06 | 435627.0925 |  | Active Area | Wavelength (nm)
1.3 | 2.1673e-05 | 4.4135e-05 | 22657.9846 |  | 1 | 1540.4994
2.1 | -2.6418e-05 | 2.3697e-06 | 421994.9236 |  | 2 | 1550.3996
2.2 | -2.1787e-05 | 1.7014e-06 | 587743.0011 |  | 3 | 1560.4756
2.3 | -4.8364e-06 | 1.6975e-05 | 58909.0943
3.1 | -2.6418e-05 | 2.3697e-06 | 421994.9236 |  | Ch 2
3.2 | -2.1787e-05 | 1.7014e-06 | 587743.0011 |  | Active Area | Wavelength (nm)
3.3 | -4.8364e-06 | 1.6975e-05 | 58909.0943 |  | 1 | 1540.4943
Weighted Average | -2.3878e-05 |  |  |  | 2 | 1550.6078
Weighted Std Dev | 8.6419e-07 |  |  |  | 3 | 1560.2941
Min | -3.2887e-05
Max | 2.1673e-05 |  |  |  | Ch 3
|  | Zero Curvature |  |  | Active Area | Wavelength (nm)
|  | Range | Curvature (1/m) |  | 1 | 1540.7024
|  | Min | 0 |  | 2 | 1550.5644
|  | Max | 0 |  | 3 | 1560.4195