## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.020899 | -0.027223 | -0.011366 | -0.0058967 | 0.25 | 0.050236 | 0.0029889 | -0.017483 | 0.011914 | 0.25 | 0.0093309 | -0.0058075 | 0.002728 | 0.0020838
x | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.22079 | -0.17524 | -0.10286 | -0.019105 | 0.8 | 0.12473 | -0.0037634 | -0.067649 | 0.017771 | 0.8 | 0.043048 | -0.018953 | -0.013978 | 0.0033721
x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25969 | -0.21448 | -0.14171 | -0.032164 | 1 | 0.13963 | -0.015477 | -0.073534 | 0.016874 | 1 | 0.03669 | -0.021378 | -0.013572 | 0.00057972
x | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.33197 | -0.24425 | -0.1944 | -0.035562 | 1.25 | 0.19736 | -0.034505 | -0.096983 | 0.021957 | 1.25 | 0.077631 | -0.042109 | -0.032401 | 0.0010404
x | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 0.83818 | -0.5789 | -0.4687 | -0.069807 | 3.125 | 0.73568 | -0.23567 | -0.40953 | 0.030158 | 3.125 | 0.39611 | -0.17076 | -0.20513 | 0.00674
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.25 | 0.026795 | -0.021326 | -0.0054691 |  | 0.25 | 0.038322 | -0.0089248 | -0.029397 |  | 0.25 | 0.0072471 | -0.0078913 | 0.00064418
[5 empty] | 0.8 | 0.23989 | -0.15614 | -0.083755 |  | 0.8 | 0.10696 | -0.021535 | -0.08542 |  | 0.8 | 0.039676 | -0.022325 | -0.017351
[5 empty] | 1 | 0.29186 | -0.18231 | -0.10954 |  | 1 | 0.12276 | -0.032351 | -0.090407 |  | 1 | 0.03611 | -0.021958 | -0.014152
[5 empty] | 1.25 | 0.36753 | -0.20869 | -0.15884 |  | 1.25 | 0.1754 | -0.056462 | -0.11894 |  | 1.25 | 0.07659 | -0.04315 | -0.033441
[5 empty] | 3.125 | 0.90799 | -0.50909 | -0.39889 |  | 3.125 | 0.70552 | -0.26583 | -0.43969 |  | 3.125 | 0.38937 | -0.1775 | -0.21187

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.3659 | 0.0032566 | 1550.3764 | 0.00063175 | 1560.5228 | 0.0005448 | 1540.4926 | 0.0020687 | 1550.5215 | 0.0013817 | 1560.1589 | 0.00088728 | 1540.701 | 0.0034999 | 1550.5131 | 0.0011998 | 1560.3622 | 0.00024737
0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1540.3868 | 0.0032799 | 1550.4266 | 0.0010625 | 1560.5321 | 0.00080333 | 1540.4654 | 0.0020086 | 1550.5245 | 0.000433 | 1560.153 | 0.00088303 | 1540.6896 | 0.0032702 | 1550.4957 | 0.0013699 | 1560.3649 | 0.00045659
0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.5866 | 0.0056483 | 1550.5011 | 0.0019174 | 1560.5658 | 0.00069599 | 1540.3174 | 0.0029697 | 1550.5178 | 0.00080239 | 1560.1399 | 0.00081188 | 1540.5981 | 0.0037965 | 1550.4455 | 0.0012648 | 1560.3482 | 0.0016901
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1540.6255 | 0.002456 | 1550.516 | 0.00064348 | 1560.5595 | 0.0007639 | 1540.2781 | 0.0016919 | 1550.506 | 0.00048938 | 1560.1375 | 0.0017221 | 1540.5593 | 0.001583 | 1550.4396 | 0.00076929 | 1560.3486 | 0.00045625
1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.6978 | 0.0036707 | 1550.5737 | 0.0021274 | 1560.6004 | 0.001324 | 1540.2484 | 0.0044023 | 1550.487 | 0.0014692 | 1560.1167 | 0.0013759 | 1540.5066 | 0.0034377 | 1550.4162 | 0.0018174 | 1560.3298 | 0.0017971
3.125 | 3.125 | 0 | 3.125 | 0 | 3.125 | 0 | 1541.204 | 0.0024262 | 1551.112 | 0.0008645 | 1560.9189 | 0.00081114 | 1539.9137 | 0.004089 | 1550.2858 | 0.0037978 | 1559.9881 | 0.00082579 | 1540.2323 | 0.0031094 | 1550.1036 | 0.00085219 | 1560.1571 | 0.00054033