## Calibration
To Use:
AA1:
-1.19e-05 | 0.000115 | -0.000154
-0.00138 | -0.000176 | -0.000399
AA2:
-0.00063742 | -0.00023368 | -0.0013731
-0.0011706 | -0.00047563 | -0.00023767
AA3:
0.00076629 | -0.00011406 | 0.0010408
0.0012888 | -0.00012539 | 0.00013937
ALL DATA
AA1:
0.00022717 | 0.00010089 | 0.0001895
0.00074646 | 0.00037318 | 0.00042474
AA2:
-0.00063751 | -0.00022047 | -0.0013707
-0.0011712 | -0.00045237 | -0.00023384
AA3:
0.00074435 | -0.00013975 | 0.0010239
0.0012863 | -0.00012833 | 0.00013744
NO EXP 1 and EXP 2 for AA1 and NO ZEROS
AA1:
-1.19e-05 | 0.000115 | -0.000154
-0.00138 | -0.000176 | -0.000399
AA2:
-0.00063742 | -0.00023368 | -0.0013731
-0.0011706 | -0.00047563 | -0.00023767
AA3:
0.00076629 | -0.00011406 | 0.0010408
0.0012888 | -0.00012539 | 0.00013937

## AA1
Pix to mm | 8.85
Rot (°) | Loc (mm) | Deflect (mm) | Curvature | Cx (1/pix) | Cy (1/pix) | Raw CH1 | STDev | Raw CH2 | STDev | Raw CH3 | STDev | Cx (1/mm) | Cy (1/mm) | Δ CH1 | Δ CH2 | Δ CH3 | Corr CH1 | Corr CH2 | Corr CH3 | Proj Cx | Proj Cy | Squared Error (1/pix) | Curvature (1/m) | Error (1/m) | RMSE (1/m)
30 | 20 | 0 | 2.2053e-05 | 1.9098e-05 | 1.1027e-05 | 1540.2283 | 0.00088675 | 1540.5343 | 0.00084072 | 1540.7421 | 0.00083305 | 0.00016902 | 9.7585e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8634e-10 | -0.19517 | 0.19517 | 2349.0734
30 | 20 | 1 | -6.4258e-05 | -5.5649e-05 | -3.2129e-05 | 1540.1962 | 0.00089739 | 1540.5755 | 0.00083864 | 1540.7583 | 0.00086756 | -0.00049249 | -0.00028434 | -0.032091 | 0.041193 | 0.016194 | -0.040523 | 0.032761 | 0.0077618 | 3.0544e-06 | 4.7059e-05 | 9.7168e-09 | 0.56868 | 0.87238
30 | 20 | 3 | -0.00026772 | -0.00023185 | -0.00013386 | 1540.1551 | 0.0011597 | 1540.7146 | 0.00095635 | 1540.6879 | 0.00095988 | -0.0020519 | -0.0011846 | -0.073216 | 0.1803 | -0.054178 | -0.09085 | 0.16266 | -0.071812 | 3.0846e-05 | 0.0001254 | 1.3622e-07 | 2.3693 | 3.2664
30 | 45 | 0 | 6.9137e-05 | 5.9875e-05 | 3.4569e-05 | 1540.2381 | 0.0010542 | 1540.5434 | 0.00078375 | 1540.738 | 0.00091189 | 0.00052989 | 0.00030593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78e-09 | -0.61187 | 0.61187
30 | 45 | 1 | -3.8589e-06 | -3.3419e-06 | -1.9294e-06 | 1540.1987 | 0.000895 | 1540.6286 | 0.00088775 | 1540.7083 | 0.00096474 | -2.9576e-05 | -1.7076e-05 | -0.039358 | 0.085239 | -0.029752 | -0.044734 | 0.079862 | -0.035128 | 1.5126e-05 | 6.1693e-05 | 4.3889e-09 | 0.034151 | 0.5863
30 | 45 | 5 | -5.953e-05 | -5.1555e-05 | -2.9765e-05 | 1540.0314 | 0.00098891 | 1541.1759 | 0.0011494 | 1540.4046 | 0.00082666 | -0.00045626 | -0.00026342 | -0.20669 | 0.63248 | -0.33341 | -0.23748 | 0.60168 | -0.3642 | 0.00012811 | 0.00036714 | 1.8981e-07 | 0.52684 | 3.8557
30 | 45 | 9 | -0.00012181 | -0.00010549 | -6.0905e-05 | 1539.9513 | 0.00091034 | 1541.4411 | 0.0014246 | 1540.2663 | 0.0010587 | -0.00093359 | -0.00053901 | -0.28678 | 0.89771 | -0.47174 | -0.33317 | 0.85131 | -0.51813 | 0.00018166 | 0.00051669 | 4.1607e-07 | 1.078 | 5.7085
60 | 20 | 0 | -3.0542e-05 | -1.5271e-05 | -2.645e-05 | 1540.2657 | 0.00093805 | 1540.5476 | 0.00093681 | 1540.7186 | 0.00095477 | -0.00013515 | -0.00023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.328e-10 | 0.27029 | 0.27029
60 | 20 | 1 | -0.00011999 | -5.9997e-05 | -0.00010392 | 1540.2157 | 0.00095592 | 1540.5678 | 0.00089482 | 1540.7656 | 0.0010381 | -0.00053098 | -0.00091968 | -0.049971 | 0.020186 | 0.047008 | -0.055712 | 0.014445 | 0.041267 | -4.0309e-06 | 5.7875e-05 | 2.9309e-08 | 1.062 | 1.5151
60 | 20 | 3 | -0.00027106 | -0.00013553 | -0.00023475 | 1540.1145 | 0.0009187 | 1540.6852 | 0.00091265 | 1540.7794 | 0.00095004 | -0.0011994 | -0.0020775 | -0.15121 | 0.13764 | 0.060827 | -0.16696 | 0.12188 | 0.045076 | 9.0619e-06 | 0.00019097 | 2.0214e-07 | 2.3989 | 3.979
60 | 45 | 0 | -4.2909e-05 | -2.1454e-05 | -3.716e-05 | 1540.2648 | 0.001071 | 1540.5564 | 0.00089071 | 1540.7233 | 0.00082479 | -0.00018987 | -0.00032887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412e-09 | 0.37974 | 0.37974
60 | 45 | 1 | -7.1572e-05 | -3.5786e-05 | -6.1983e-05 | 1540.1864 | 0.00080967 | 1540.6117 | 0.00094443 | 1540.7618 | 0.00091215 | -0.00031671 | -0.00054855 | -0.078407 | 0.055336 | 0.03848 | -0.083543 | 0.0502 | 0.033344 | 1.6322e-06 | 9.3151e-05 | 2.5467e-08 | 0.63341 | 1.4123
60 | 45 | 5 | -8.8106e-05 | -4.4053e-05 | -7.6302e-05 | 1539.7985 | 0.00094698 | 1541.1214 | 0.0012117 | 1540.7808 | 0.0010584 | -0.00038987 | -0.00067527 | -0.46632 | 0.565 | 0.057537 | -0.51839 | 0.51293 | 0.0054623 | 6.4314e-05 | 0.00062292 | 5.0066e-07 | 0.77974 | 6.262
60 | 45 | 9 | -0.0001429 | -7.1452e-05 | -0.00012376 | 1539.6154 | 0.00097063 | 1541.3677 | 0.0011319 | 1540.7838 | 0.00098463 | -0.00063235 | -0.0010953 | -0.64947 | 0.8113 | 0.060449 | -0.72356 | 0.73721 | -0.013643 | 9.549e-05 | 0.00087421 | 1.0238e-06 | 1.2647 | 8.9548
90 | 20 | 0 | -7.3637e-05 | -4.5108e-21 | -7.3637e-05 | 1540.2703 | 0.0010136 | 1540.549 | 0.00087505 | 1540.7046 | 0.00091321 | -3.9921e-20 | -0.00065169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4224e-09 | 0.65169 | 0.65169
90 | 20 | 1 | -0.0001224 | -7.4979e-21 | -0.0001224 | 1540.2316 | 0.00081302 | 1540.535 | 0.00092465 | 1540.7702 | 0.0009451 | -6.6357e-20 | -0.0010832 | -0.038669 | -0.01397 | 0.065617 | -0.042995 | -0.018296 | 0.061291 | -1.1031e-05 | 3.8098e-05 | 2.5882e-08 | 1.0832 | 1.4238
90 | 20 | 3 | -0.00025568 | -1.5662e-20 | -0.00025568 | 1540.1076 | 0.0010664 | 1540.6105 | 0.0008602 | 1540.8593 | 0.00083069 | -1.3861e-19 | -0.0022627 | -0.16269 | 0.061498 | 0.15471 | -0.18053 | 0.043659 | 0.13687 | -1.3909e-05 | 0.00018684 | 1.9601e-07 | 2.2627 | 3.9182
90 | 45 | 0 | -2.9664e-05 | -1.8172e-21 | -2.9664e-05 | 1540.2613 | 0.00095698 | 1540.536 | 0.00093496 | 1540.7311 | 0.00094272 | -1.6082e-20 | -0.00026253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7997e-10 | 0.26253 | 0.26253
90 | 45 | 1 | -6.6729e-05 | -4.0876e-21 | -6.6729e-05 | 1540.1819 | 0.0010926 | 1540.5495 | 0.00089137 | 1540.8197 | 0.00096664 | -3.6176e-20 | -0.00059055 | -0.079462 | 0.013478 | 0.088642 | -0.087015 | 0.0059257 | 0.081089 | -1.0771e-05 | 8.6683e-05 | 2.3651e-08 | 0.59055 | 1.361
90 | 45 | 5 | -9.581e-05 | -5.8691e-21 | -9.581e-05 | 1539.6887 | 0.00087563 | 1540.8928 | 0.00093867 | 1541.1546 | 0.00081517 | -5.1941e-20 | -0.00084792 | -0.57262 | 0.35677 | 0.42352 | -0.64185 | 0.28755 | 0.3543 | -1.3856e-05 | 0.00069378 | 6.2364e-07 | 0.84792 | 6.9889
90 | 45 | 9 | -9.6087e-05 | -5.886e-21 | -9.6087e-05 | 1539.454 | 0.00090889 | 1541.0681 | 0.00091855 | 1541.3065 | 0.00098085 | -5.2091e-20 | -0.00085037 | -0.80736 | 0.53213 | 0.57534 | -0.9074 | 0.43209 | 0.47531 | -1.2709e-05 | 0.00098651 | 1.1722e-06 | 0.85037 | 9.5817
120 | 20 | 0 | -1.474e-05 | 7.3702e-06 | -1.2766e-05 | 1540.2684 | 0.00098831 | 1540.5533 | 0.00076113 | 1540.7021 | 0.00097925 | 6.5226e-05 | -0.00011298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728e-10 | 0.13045 | 0.13045
120 | 20 | 1 | -6.5934e-05 | 3.2967e-05 | -5.7101e-05 | 1540.2409 | 0.00086415 | 1540.5104 | 0.00086178 | 1540.7681 | 0.00085981 | 0.00029176 | -0.00050534 | -0.027443 | -0.042862 | 0.066075 | -0.026033 | -0.041452 | 0.067485 | -1.485e-05 | 1.6295e-05 | 7.6733e-09 | 0.58352 | 0.77524
120 | 20 | 3 | -0.00022308 | 0.00011154 | -0.00019319 | 1540.1328 | 0.0010911 | 1540.5194 | 0.00085092 | 1540.9081 | 0.0010809 | 0.00098713 | -0.0017098 | -0.13553 | -0.033893 | 0.20607 | -0.14775 | -0.046107 | 0.19386 | -3.3398e-05 | 0.00013466 | 1.2849e-07 | 1.9743 | 3.1724
120 | 45 | 0 | -7.0166e-05 | 3.5083e-05 | -6.0766e-05 | 1540.2661 | 0.0010201 | 1540.5153 | 0.00085583 | 1540.7453 | 0.00096499 | 0.00031049 | -0.00053778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9233e-09 | 0.62097 | 0.62097
120 | 45 | 1 | -1.5671e-05 | 7.8354e-06 | -1.3571e-05 | 1540.1998 | 0.00088456 | 1540.4907 | 0.00075385 | 1540.8515 | 0.00084059 | 6.9343e-05 | -0.00012011 | -0.066275 | -0.024616 | 0.10624 | -0.07139 | -0.029731 | 0.10112 | -1.8142e-05 | 6.3403e-05 | 6.5999e-09 | 0.13869 | 0.71897
120 | 45 | 5 | -0.00010714 | 5.3569e-05 | -9.2784e-05 | 1539.7351 | 0.0010113 | 1540.5871 | 0.00085185 | 1541.3928 | 0.00084691 | 0.00047408 | -0.00082114 | -0.53101 | 0.071787 | 0.64752 | -0.59378 | 0.0090236 | 0.58475 | -8.1948e-05 | 0.00058451 | 4.7709e-07 | 0.94817 | 6.1128
120 | 45 | 9 | -0.00015767 | 7.8835e-05 | -0.00013655 | 1539.5098 | 0.00094543 | 1540.6416 | 0.0009912 | 1541.6479 | 0.00087489 | 0.00069769 | -0.0012084 | -0.75635 | 0.12624 | 0.90266 | -0.8472 | 0.03539 | 0.81181 | -0.00011087 | 0.00083899 | 9.8766e-07 | 1.3954 | 8.7952
150 | 20 | 0 | -3.1661e-05 | 2.7419e-05 | -1.583e-05 | 1540.2702 | 0.00092637 | 1540.5627 | 0.00083893 | 1540.6851 | 0.0010268 | 0.00024266 | -0.0001401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024e-09 | 0.2802 | 0.2802
150 | 20 | 1 | -0.00010824 | 9.3742e-05 | -5.4122e-05 | 1540.2659 | 0.00097588 | 1540.5027 | 0.0008476 | 1540.7464 | 0.00094277 | 0.00082962 | -0.00047898 | -0.0042883 | -0.060016 | 0.061261 | -0.0032739 | -0.059002 | 0.062276 | -1.6337e-05 | -9.9457e-06 | 1.4069e-08 | 0.95796 | 1.0497
150 | 20 | 3 | -0.00029455 | 0.00025509 | -0.00014728 | 1540.1919 | 0.00093977 | 1540.4393 | 0.00081718 | 1540.8961 | 0.00087501 | 0.0022576 | -0.0013034 | -0.078309 | -0.12342 | 0.21095 | -0.081383 | -0.12649 | 0.20788 | -4.5591e-05 | 5.1629e-05 | 1.2997e-07 | 2.6068 | 3.1906
150 | 45 | 0 | -2.3303e-05 | 2.0181e-05 | -1.1652e-05 | 1540.2725 | 0.0010308 | 1540.5115 | 0.00081896 | 1540.7303 | 0.00089513 | 0.0001786 | -0.00010312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4303e-10 | 0.20623 | 0.20623
150 | 45 | 1 | -7.4198e-05 | 6.4257e-05 | -3.7099e-05 | 1540.2401 | 0.00084153 | 1540.4423 | 0.00078101 | 1540.8372 | 0.00088296 | 0.00056868 | -0.00032832 | -0.032414 | -0.069195 | 0.10689 | -0.034173 | -0.070954 | 0.10513 | -2.3943e-05 | 1.7701e-05 | 1.0782e-08 | 0.65665 | 0.91896
150 | 45 | 5 | -0.00011277 | 9.7665e-05 | -5.6387e-05 | 1539.9238 | 0.00092567 | 1540.2493 | 0.00087908 | 1541.4499 | 0.0010042 | 0.00086434 | -0.00049903 | -0.3487 | -0.26217 | 0.71957 | -0.38493 | -0.2984 | 0.68333 | -0.00013497 | 0.00031108 | 1.8915e-07 | 0.99805 | 3.849
150 | 45 | 9 | -0.00022317 | 0.00019327 | -0.00011158 | 1539.7708 | 0.00097581 | 1540.1674 | 0.00077571 | 1541.7393 | 0.0010541 | 0.0017104 | -0.00098752 | -0.50174 | -0.34403 | 1.009 | -0.55615 | -0.39843 | 0.95458 | -0.00018621 | 0.00045673 | 4.6698e-07 | 1.975 | 6.0478
100% Line
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 2.6068 | 2.6068

## AA2
Pix to mm | 8.85
Rot (°) | Loc (mm) | Deflect (mm) | Curvature | Cx (1/pix) | Cy (1/pix) | Raw CH1 | STDev | Raw CH2 | STDev | Raw CH3 | STDev | Cx (1/mm) | Cy (1/mm) | Δ CH1 | Δ CH2 | Δ CH3 | Corr CH1 | Corr CH2 | Corr CH3 | Proj Cx | Proj Cy | Squared Error (1/pix) | Curvature (1/m) | Error (1/m) | RMSE (1/m)
30 | 20 | 0 | 2.9812e-05 | -2.5818e-05 | -1.4906e-05 | 1550.2865 | 0.001141 | 1550.5915 | 0.0012953 | 1550.5207 | 0.001149 | -0.00022849 | -0.00013192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8873e-10 | -0.26383 | 0.26383 | 3375.2115
30 | 20 | 1 | -4.4556e-05 | 3.8587e-05 | 2.2278e-05 | 1550.1509 | 0.0010433 | 1550.506 | 0.0038953 | 1550.5461 | 0.0011157 | 0.00034149 | 0.00019716 | -0.13558 | -0.085474 | 0.025388 | -0.070358 | -0.020252 | 0.09061 | -7.4836e-05 | 7.046e-05 | 1.5186e-08 | 0.39432 | 1.0906
30 | 20 | 3 | -0.00024505 | 0.00021222 | 0.00012252 | 1549.9501 | 0.00097585 | 1550.7281 | 0.00093117 | 1550.3168 | 0.0012495 | 0.0018781 | 0.0010843 | -0.3364 | 0.13661 | -0.2039 | -0.20184 | 0.27117 | -0.069334 | 0.00016049 | 0.00012378 | 2.6771e-09 | 2.1687 | 0.4579
30 | 45 | 0 | 2.6532e-05 | -2.2977e-05 | -1.3266e-05 | 1550.3166 | 0.0012578 | 1550.5884 | 0.001453 | 1550.5016 | 0.001184 | -0.00020335 | -0.0001174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0392e-10 | -0.2348 | 0.2348
30 | 45 | 1 | -4.658e-05 | 4.034e-05 | 2.329e-05 | 1550.2616 | 0.0011672 | 1550.6043 | 0.0040638 | 1550.4679 | 0.0010712 | 0.00035701 | 0.00020612 | -0.054952 | 0.015947 | -0.033642 | -0.030736 | 0.040162 | -0.0094261 | 2.315e-05 | 1.9118e-05 | 3.129e-10 | 0.41224 | 0.15655
30 | 45 | 5 | -0.00038887 | 0.00033677 | 0.00019444 | 1550.0166 | 0.0010144 | 1550.8241 | 0.0015197 | 1550.1314 | 0.00090823 | 0.0029805 | 0.0017208 | -0.29994 | 0.23566 | -0.37014 | -0.15514 | 0.38047 | -0.22533 | 0.00031938 | 5.4198e-05 | 1.9969e-08 | 3.4415 | 1.2506
30 | 45 | 9 | -0.0005614 | 0.00048619 | 0.0002807 | 1549.8851 | 0.001005 | 1551.1615 | 0.0013381 | 1549.9745 | 0.00088543 | 0.0043028 | 0.0024842 | -0.43151 | 0.57308 | -0.52706 | -0.30302 | 0.70158 | -0.39856 | 0.00057647 | 0.00011575 | 3.5359e-08 | 4.9684 | 1.6642
60 | 20 | 0 | 1.9434e-06 | -9.7169e-07 | -1.683e-06 | 1550.3162 | 0.0010199 | 1550.5815 | 0.0014869 | 1550.5123 | 0.00087404 | -8.5995e-06 | -1.4895e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7767e-12 | -0.017199 | 0.017199
60 | 20 | 1 | -5.0795e-05 | 2.5397e-05 | 4.399e-05 | 1550.1337 | 0.0010904 | 1550.5942 | 0.0027505 | 1550.6395 | 0.0010273 | 0.00022477 | 0.00038931 | -0.18242 | 0.012634 | 0.12715 | -0.16821 | 0.026845 | 0.14136 | -9.3159e-05 | 0.00015054 | 2.5409e-08 | 0.44953 | 1.4107
60 | 20 | 3 | -0.00023777 | 0.00011889 | 0.00020592 | 1549.7451 | 0.0010606 | 1550.7103 | 0.00098426 | 1550.6649 | 0.00098074 | 0.0010521 | 0.0018223 | -0.57107 | 0.12874 | 0.15256 | -0.47448 | 0.22533 | 0.24915 | -9.2324e-05 | 0.00038905 | 7.8147e-08 | 2.1043 | 2.474
60 | 45 | 0 | 1.1491e-05 | -5.7456e-06 | -9.9517e-06 | 1550.3196 | 0.0010886 | 1550.5892 | 0.0016583 | 1550.5031 | 0.0011518 | -5.0849e-05 | -8.8072e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205e-10 | -0.1017 | 0.1017
60 | 45 | 1 | -4.4067e-05 | 2.2033e-05 | 3.8163e-05 | 1550.2252 | 0.0011624 | 1550.5981 | 0.0025835 | 1550.5318 | 0.0011016 | 0.00019499 | 0.00033774 | -0.094342 | 0.008836 | 0.028733 | -0.075418 | 0.027761 | 0.047657 | -2.3853e-05 | 6.3755e-05 | 2.7605e-09 | 0.38999 | 0.46498
60 | 45 | 5 | -0.00038514 | 0.00019257 | 0.00033354 | 1549.7214 | 0.0012849 | 1550.7321 | 0.0016775 | 1550.4992 | 0.0010964 | 0.0017042 | 0.0029518 | -0.59814 | 0.14284 | -0.0039173 | -0.44507 | 0.29591 | 0.14915 | 9.7417e-06 | 0.00034481 | 3.3553e-08 | 3.4085 | 1.6211
60 | 45 | 9 | -0.00056026 | 0.00028013 | 0.0004852 | 1549.4583 | 0.0010273 | 1551.0693 | 0.0012761 | 1550.4929 | 0.001092 | 0.0024792 | 0.004294 | -0.86125 | 0.48008 | -0.010161 | -0.73081 | 0.61053 | 0.12028 | 0.000158 | 0.00053653 | 1.7549e-08 | 4.9583 | 1.1724
90 | 20 | 0 | -7.2056e-06 | 4.414e-22 | 7.2056e-06 | 1550.3044 | 0.001183 | 1550.5711 | 0.0013182 | 1550.5436 | 0.00099364 | 3.9064e-21 | 6.377e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1921e-11 | 0.06377 | 0.06377
90 | 20 | 1 | -5.5807e-05 | 3.4186e-21 | 5.5807e-05 | 1550.1704 | 0.001256 | 1550.536 | 0.0010251 | 1550.726 | 0.0010839 | 3.0255e-20 | 0.0004939 | -0.13393 | -0.035173 | 0.18238 | -0.13836 | -0.039599 | 0.17796 | -0.00014691 | 0.00013851 | 2.8421e-08 | 0.4939 | 1.492
90 | 20 | 3 | -0.00024585 | 1.506e-20 | 0.00024585 | 1549.696 | 0.0012005 | 1550.4746 | 0.0013771 | 1550.9755 | 0.0011632 | 1.3328e-19 | 0.0021758 | -0.60838 | -0.09657 | 0.43195 | -0.51738 | -0.0055683 | 0.52295 | -0.00038697 | 0.00048402 | 2.0647e-07 | 2.1758 | 4.0213
90 | 45 | 0 | 2.3722e-07 | -1.4531e-23 | -2.3722e-07 | 1550.3157 | 0.0010208 | 1550.579 | 0.0013012 | 1550.5257 | 0.00114 | -1.286e-22 | -2.0994e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6272e-14 | -0.0020994 | 0.0020994
90 | 45 | 1 | -5.7048e-05 | 3.4946e-21 | 5.7048e-05 | 1550.223 | 0.0011077 | 1550.5838 | 0.0014622 | 1550.6023 | 0.00094007 | 3.0928e-20 | 0.00050488 | -0.092695 | 0.0047834 | 0.076623 | -0.088932 | 0.0085462 | 0.080386 | -5.5688e-05 | 8.0935e-05 | 3.6717e-09 | 0.50488 | 0.53626
90 | 45 | 5 | -0.00039517 | 2.4207e-20 | 0.00039517 | 1549.5752 | 0.0010272 | 1550.6068 | 0.0011178 | 1550.8866 | 0.0010814 | 2.1424e-19 | 0.0034973 | -0.74053 | 0.0278 | 0.36088 | -0.62325 | 0.14508 | 0.47817 | -0.0002932 | 0.00054694 | 1.09e-07 | 3.4973 | 2.9218
90 | 45 | 9 | -0.00055006 | 3.3695e-20 | 0.00055006 | 1549.2558 | 0.0013915 | 1550.7822 | 0.0011769 | 1551.0345 | 0.001158 | 2.982e-19 | 0.004868 | -1.0599 | 0.20325 | 0.50883 | -0.94396 | 0.31919 | 0.62477 | -0.00033076 | 0.00080472 | 1.7426e-07 | 4.868 | 3.6943
120 | 20 | 0 | -3.4213e-06 | -1.7106e-06 | 2.9629e-06 | 1550.3299 | 0.0011786 | 1550.555 | 0.0011757 | 1550.5438 | 0.0010536 | -1.5139e-05 | 2.6222e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1705e-11 | 0.030278 | 0.030278
120 | 20 | 1 | -6.801e-05 | -3.4005e-05 | 5.8898e-05 | 1550.243 | 0.0010958 | 1550.4406 | 0.00092302 | 1550.7513 | 0.0010125 | -0.00030094 | 0.00052125 | -0.086868 | -0.11433 | 0.20752 | -0.088975 | -0.11644 | 0.20542 | -0.00019813 | 0.00011072 | 2.9623e-08 | 0.60189 | 1.5232
120 | 20 | 3 | -0.00025206 | -0.00012603 | 0.00021829 | 1549.8326 | 0.0011326 | 1550.4436 | 0.00096462 | 1551.1596 | 0.0010614 | -0.0011153 | 0.0019318 | -0.49727 | -0.11136 | 0.61588 | -0.49968 | -0.11378 | 0.61346 | -0.00049725 | 0.00049326 | 2.1341e-07 | 2.2307 | 4.0884
120 | 45 | 0 | -1.1715e-05 | -5.8574e-06 | 1.0145e-05 | 1550.3235 | 0.0010377 | 1550.5529 | 0.0012258 | 1550.5436 | 0.0010281 | -5.1838e-05 | 8.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723e-10 | 0.10368 | 0.10368
120 | 45 | 1 | -6.53e-05 | -3.265e-05 | 5.6552e-05 | 1550.2514 | 0.0010448 | 1550.5353 | 0.0011083 | 1550.6379 | 0.0011095 | -0.00028895 | 0.00050048 | -0.07215 | -0.017597 | 0.094251 | -0.073651 | -0.019099 | 0.09275 | -7.5945e-05 | 7.3258e-05 | 2.1536e-09 | 0.57791 | 0.4107
120 | 45 | 5 | -0.00040159 | -0.0002008 | 0.00034779 | 1549.6484 | 0.00123 | 1550.5856 | 0.0015886 | 1551.1587 | 0.0010896 | -0.001777 | 0.0030779 | -0.67514 | 0.032747 | 0.61507 | -0.66603 | 0.041855 | 0.62418 | -0.0004423 | 0.00061142 | 1.2782e-07 | 3.5541 | 3.1641
120 | 45 | 9 | -0.00056538 | -0.00028269 | 0.00048963 | 1549.3518 | 0.0010785 | 1550.5966 | 0.0014491 | 1551.4227 | 0.0010127 | -0.0025018 | 0.0043332 | -0.97172 | 0.043761 | 0.87903 | -0.95541 | 0.060071 | 0.89534 | -0.00063443 | 0.00087706 | 2.7382e-07 | 5.0036 | 4.631
150 | 20 | 0 | -1.2889e-05 | -1.1162e-05 | 6.4443e-06 | 1550.3812 | 0.0010513 | 1550.531 | 0.0011259 | 1550.5204 | 0.0011212 | -9.8783e-05 | 5.7032e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6612e-10 | 0.11406 | 0.11406
150 | 20 | 1 | -8.9603e-05 | -7.7598e-05 | 4.4801e-05 | 1550.3668 | 0.0012191 | 1550.3476 | 0.00089143 | 1550.7117 | 0.00097605 | -0.00068674 | 0.00039649 | -0.014453 | -0.18349 | 0.19129 | -0.012233 | -0.18127 | 0.1935 | -0.00021554 | 5.4548e-05 | 1.9124e-08 | 0.79298 | 1.2239
150 | 20 | 3 | -0.00028084 | -0.00024321 | 0.00014042 | 1550.1186 | 0.0011333 | 1550.134 | 0.0010255 | 1551.1627 | 0.0010079 | -0.0021524 | 0.0012427 | -0.26266 | -0.39706 | 0.64229 | -0.25685 | -0.39125 | 0.6481 | -0.00063476 | 0.00033273 | 1.9029e-07 | 2.4854 | 3.8606
150 | 45 | 0 | -3.0875e-05 | -2.6738e-05 | 1.5437e-05 | 1550.3443 | 0.0012172 | 1550.55 | 0.0011377 | 1550.5377 | 0.0010404 | -0.00023663 | 0.00013662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5325e-10 | 0.27324 | 0.27324
150 | 45 | 1 | -9.076e-05 | -7.86e-05 | 4.538e-05 | 1550.3107 | 0.00096958 | 1550.4918 | 0.0010176 | 1550.635 | 0.0010007 | -0.00069561 | 0.00040161 | -0.033671 | -0.058211 | 0.097378 | -0.035503 | -0.060043 | 0.095546 | -9.4533e-05 | 4.741e-05 | 2.5798e-10 | 0.80322 | 0.14215
150 | 45 | 5 | -0.00042113 | -0.00036471 | 0.00021056 | 1549.916 | 0.0010522 | 1550.2552 | 0.00086707 | 1551.2579 | 0.0011385 | -0.0032277 | 0.0018635 | -0.4283 | -0.29483 | 0.7202 | -0.42732 | -0.29385 | 0.72118 | -0.0006492 | 0.0004686 | 1.4751e-07 | 3.727 | 3.3991
150 | 45 | 9 | -0.0006081 | -0.00052663 | 0.00030405 | 1549.7218 | 0.0011113 | 1550.132 | 0.00086543 | 1551.5675 | 0.00095074 | -0.0046607 | 0.0026908 | -0.62247 | -0.41804 | 1.0298 | -0.6189 | -0.41447 | 1.0334 | -0.00092756 | 0.00067603 | 2.9912e-07 | 5.3817 | 4.8402
100% Line
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 5.3817 | 5.3817

## AA3
Pix to mm | 8.85
Rot (°) | Loc (mm) | Deflect (mm) | Curvature | Cx (1/pix) | Cy (1/pix) | Raw CH1 | STDev | Raw CH2 | STDev | Raw CH3 | STDev | Cx (1/mm) | Cy (1/mm) | Δ CH1 | Δ CH2 | Δ CH3 | Corr CH1 | Corr CH2 | Corr CH3 | Proj Cx | Proj Cy | Squared Error (1/pix) | Curvature (1/m) | Error (1/m) | RMSE (1/m)
30 | 20 | 0 | -6.6376e-05 | -5.7483e-05 | -3.3188e-05 | 1560.4351 | 0.0011062 | 1560.2059 | 0.00090999 | 1560.3335 | 0.0012203 | -0.00050873 | -0.00029371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4058e-09 | 0.58743 | 0.58743 | 3030.3788
30 | 20 | 1 | -7.2598e-05 | -6.2871e-05 | -3.6299e-05 | 1560.3706 | 0.0011696 | 1560.259 | 0.00099346 | 1560.3415 | 0.0010134 | -0.00055641 | -0.00032124 | -0.13558 | -0.085474 | 0.025388 | -0.070358 | -0.020252 | 0.09061 | 4.2697e-05 | -7.5508e-05 | 1.2682e-08 | 0.64249 | 0.99664
30 | 20 | 3 | -0.00012224 | -0.00010587 | -6.1121e-05 | 1560.2613 | 0.0010557 | 1560.4477 | 0.00098905 | 1560.2494 | 0.00093402 | -0.00093691 | -0.00054092 | -0.3364 | 0.13661 | -0.2039 | -0.20184 | 0.27117 | -0.069334 | -0.00025776 | -0.00030379 | 8.1958e-08 | 1.0818 | 2.5336
30 | 45 | 0 | -5.7907e-05 | -5.0149e-05 | -2.8953e-05 | 1560.4507 | 0.00098769 | 1560.2086 | 0.00098895 | 1560.328 | 0.0010658 | -0.00044382 | -0.00025624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3532e-09 | 0.51248 | 0.51248
30 | 45 | 1 | -9.4992e-05 | -8.2266e-05 | -4.7496e-05 | 1560.4308 | 0.0010632 | 1560.2313 | 0.00095558 | 1560.3187 | 0.0011368 | -0.00072805 | -0.00042034 | -0.019931 | 0.022683 | -0.0093641 | -0.017727 | 0.024887 | -0.0071602 | -2.3874e-05 | -2.6964e-05 | 3.8311e-09 | 0.84068 | 0.54778
30 | 45 | 5 | -0.000362 | -0.0003135 | -0.000181 | 1560.3383 | 0.0011244 | 1560.3958 | 0.0014489 | 1560.2311 | 0.0009629 | -0.0027745 | -0.0016018 | -0.11241 | 0.18718 | -0.096948 | -0.10502 | 0.19457 | -0.089558 | -0.00019587 | -0.00017222 | 1.3913e-08 | 3.2037 | 1.0439
30 | 45 | 9 | -0.00048532 | -0.0004203 | -0.00024266 | 1560.2789 | 0.0009531 | 1560.4943 | 0.0011765 | 1560.2015 | 0.0011152 | -0.0037197 | -0.0021475 | -0.17181 | 0.28572 | -0.12649 | -0.16762 | 0.28991 | -0.1223 | -0.00028879 | -0.00026942 | 1.8011e-08 | 4.2951 | 1.1877
60 | 20 | 0 | -6.5812e-05 | -3.2906e-05 | -5.6995e-05 | 1560.4492 | 0.0010094 | 1560.2142 | 0.00089256 | 1560.3341 | 0.001037 | -0.00029122 | -0.0005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3312e-09 | 0.58244 | 0.58244
60 | 20 | 1 | -8.6623e-05 | -4.3312e-05 | -7.5018e-05 | 1560.3623 | 0.0010456 | 1560.2377 | 0.00082671 | 1560.3782 | 0.0010668 | -0.00038331 | -0.00066391 | -0.086885 | 0.023448 | 0.044152 | -0.080457 | 0.029876 | 0.05058 | -1.2419e-05 | -0.00010039 | 1.5979e-09 | 0.76662 | 0.35377
60 | 20 | 3 | -0.00013749 | -6.8743e-05 | -0.00011907 | 1560.1645 | 0.0011278 | 1560.4007 | 0.00082983 | 1560.3825 | 0.0010241 | -0.00060838 | -0.0010537 | -0.28469 | 0.18645 | 0.048422 | -0.26808 | 0.20305 | 0.065029 | -0.00016091 | -0.0003619 | 6.7462e-08 | 1.2168 | 2.2986
60 | 45 | 0 | -7.5916e-05 | -3.7958e-05 | -6.5745e-05 | 1560.4527 | 0.00099181 | 1560.2136 | 0.00089489 | 1560.3317 | 0.0011357 | -0.00033593 | -0.00058184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7632e-09 | 0.67185 | 0.67185
60 | 45 | 1 | -0.00011463 | -5.7317e-05 | -9.9275e-05 | 1560.4191 | 0.0010525 | 1560.2267 | 0.00094483 | 1560.335 | 0.00099479 | -0.00050725 | -0.00087859 | -0.033619 | 0.013133 | 0.0033784 | -0.027917 | 0.018836 | 0.0090809 | -1.409e-05 | -3.7074e-05 | 5.7375e-09 | 1.0145 | 0.67036
60 | 45 | 5 | -0.00037058 | -0.00018529 | -0.00032093 | 1560.2445 | 0.0011426 | 1560.3834 | 0.0017454 | 1560.3258 | 0.0012524 | -0.0016398 | -0.0028402 | -0.20824 | 0.16983 | -0.0059034 | -0.19347 | 0.1846 | 0.0088671 | -0.00016008 | -0.00027125 | 3.1038e-09 | 3.2796 | 0.49305
60 | 45 | 9 | -0.00049019 | -0.0002451 | -0.00042452 | 1560.1474 | 0.0012599 | 1560.4584 | 0.0011921 | 1560.339 | 0.0010585 | -0.0021691 | -0.003757 | -0.30525 | 0.24483 | 0.007361 | -0.28756 | 0.26252 | 0.025049 | -0.00022423 | -0.00040003 | 1.035e-09 | 4.3382 | 0.28472
90 | 20 | 0 | -5.794e-05 | -3.5493e-21 | -5.794e-05 | 1560.4451 | 0.00098235 | 1560.2054 | 0.0010425 | 1560.3482 | 0.00099432 | -3.1411e-20 | -0.00051277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357e-09 | 0.51277 | 0.51277
90 | 20 | 1 | -7.7892e-05 | -4.7714e-21 | -7.7892e-05 | 1560.384 | 0.0011177 | 1560.192 | 0.00098202 | 1560.4129 | 0.0010805 | -4.2227e-20 | -0.00068934 | -0.061136 | -0.013383 | 0.064741 | -0.057876 | -0.010124 | 0.068 | 2.7576e-05 | -6.3843e-05 | 9.5779e-10 | 0.68934 | 0.27389
90 | 20 | 3 | -0.00012815 | -7.8502e-21 | -0.00012815 | 1560.1468 | 0.0012373 | 1560.2953 | 0.00071496 | 1560.5069 | 0.001099 | -6.9475e-20 | -0.0011341 | -0.29832 | 0.089818 | 0.15867 | -0.28171 | 0.10643 | 0.17528 | -4.5586e-05 | -0.00035198 | 5.2175e-08 | 1.1341 | 2.0215
90 | 45 | 0 | -6.289e-05 | -3.8525e-21 | -6.289e-05 | 1560.4534 | 0.0010158 | 1560.2118 | 0.00097513 | 1560.3353 | 0.0011657 | -3.4094e-20 | -0.00055657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9551e-09 | 0.55657 | 0.55657
90 | 45 | 1 | -0.00010154 | -6.2201e-21 | -0.00010154 | 1560.422 | 0.0012071 | 1560.2161 | 0.00099302 | 1560.3524 | 0.00097831 | -5.5048e-20 | -0.00089863 | -0.031384 | 0.0042768 | 0.017081 | -0.028042 | 0.0076189 | 0.020423 | -1.1021e-06 | -3.4248e-05 | 4.5294e-09 | 0.89863 | 0.59561
90 | 45 | 5 | -0.00036475 | -2.2343e-20 | -0.00036475 | 1560.2063 | 0.0010759 | 1560.3208 | 0.00083142 | 1560.4245 | 0.00098513 | -1.9774e-19 | -0.003228 | -0.24709 | 0.109 | 0.089181 | -0.23079 | 0.12531 | 0.10549 | -8.1361e-05 | -0.00029845 | 1.1015e-08 | 3.228 | 0.92884
90 | 45 | 9 | -0.00048998 | -3.0015e-20 | -0.00048998 | 1560.1031 | 0.0010621 | 1560.356 | 0.00089222 | 1560.4768 | 0.0009049 | -2.6563e-19 | -0.0043363 | -0.35029 | 0.14417 | 0.14144 | -0.32873 | 0.16573 | 0.163 | -0.00010116 | -0.00042173 | 1.4892e-08 | 4.3363 | 1.08
120 | 20 | 0 | -3.2368e-05 | 1.6184e-05 | -2.8032e-05 | 1560.4607 | 0.0011076 | 1560.1854 | 0.0010085 | 1560.3525 | 0.0010221 | 0.00014323 | -0.00024808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0477e-09 | 0.28646 | 0.28646
120 | 20 | 1 | -5.1072e-05 | 2.5536e-05 | -4.423e-05 | 1560.4233 | 0.0011046 | 1560.1389 | 0.0009343 | 1560.4297 | 0.0011438 | 0.00022599 | -0.00039143 | -0.03735 | -0.046499 | 0.07716 | -0.03512 | -0.044269 | 0.079389 | 6.0762e-05 | -2.8646e-05 | 1.4837e-09 | 0.45199 | 0.34089
120 | 20 | 3 | -0.00010395 | 5.1975e-05 | -9.0023e-05 | 1560.2341 | 0.00092534 | 1560.1475 | 0.00097718 | 1560.5713 | 0.0011898 | 0.00045998 | -0.0007967 | -0.2266 | -0.037828 | 0.21876 | -0.21137 | -0.022606 | 0.23398 | 8.412e-05 | -0.00023697 | 2.2626e-08 | 0.91995 | 1.3312
120 | 45 | 0 | -5.3629e-05 | 2.6814e-05 | -4.6444e-05 | 1560.4532 | 0.00086584 | 1560.196 | 0.00094091 | 1560.3378 | 0.0011125 | 0.00023731 | -0.00041103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876e-09 | 0.47461 | 0.47461
120 | 45 | 1 | -8.505e-05 | 4.2525e-05 | -7.3656e-05 | 1560.4307 | 0.00098076 | 1560.1903 | 0.00079686 | 1560.3615 | 0.0011002 | 0.00037635 | -0.00065185 | -0.022484 | -0.005667 | 0.023681 | -0.020994 | -0.004177 | 0.025171 | 1.0586e-05 | -2.3025e-05 | 3.5836e-09 | 0.75269 | 0.52979
120 | 45 | 5 | -0.00035855 | 0.00017927 | -0.00031051 | 1560.2372 | 0.0010231 | 1560.2214 | 0.00098683 | 1560.4978 | 0.0011076 | 0.0015866 | -0.002748 | -0.21601 | 0.025465 | 0.16001 | -0.20583 | 0.035642 | 0.17019 | 1.5332e-05 | -0.00024602 | 3.1037e-08 | 3.1731 | 1.5591
120 | 45 | 9 | -0.00048928 | 0.00024464 | -0.00042373 | 1560.1606 | 0.001295 | 1560.2115 | 0.00088434 | 1560.5678 | 0.0012557 | 0.0021651 | -0.00375 | -0.2926 | 0.015504 | 0.23002 | -0.2769 | 0.031196 | 0.24571 | 3.9974e-05 | -0.00032653 | 5.1337e-08 | 4.3302 | 2.0052
150 | 20 | 0 | 6.9848e-06 | -6.049e-06 | 3.4924e-06 | 1560.4871 | 0.0010123 | 1560.1705 | 0.00097677 | 1560.3468 | 0.00093053 | -5.3534e-05 | 3.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788e-11 | -0.061816 | 0.061816
150 | 20 | 1 | -1.8012e-05 | 1.5599e-05 | -9.0061e-06 | 1560.4886 | 0.00096818 | 1560.0961 | 0.00087018 | 1560.4197 | 0.00094212 | 0.00013805 | -7.9704e-05 | 0.0014823 | -0.074354 | 0.072872 | 0.0014823 | -0.074354 | 0.072872 | 8.5458e-05 | 2.139e-05 | 5.8042e-09 | 0.15941 | 0.67424
150 | 20 | 3 | -7.2923e-05 | 6.3153e-05 | -3.6461e-05 | 1560.3948 | 0.00081095 | 1560.0042 | 0.0009979 | 1560.5808 | 0.001129 | 0.0005589 | -0.00032268 | -0.092292 | -0.1663 | 0.234 | -0.084094 | -0.1581 | 0.2422 | 0.00020566 | -5.4798e-05 | 2.0644e-08 | 0.64537 | 1.2716
150 | 45 | 0 | -1.4848e-05 | 1.2859e-05 | -7.424e-06 | 1560.4594 | 0.00091634 | 1560.1921 | 0.00090172 | 1560.3461 | 0.0010922 | 0.0001138 | -6.5703e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2047e-10 | 0.13141 | 0.13141
150 | 45 | 1 | -6.2237e-05 | 5.3899e-05 | -3.1119e-05 | 1560.4505 | 0.00089495 | 1560.1746 | 0.0011393 | 1560.3711 | 0.00098365 | 0.00047701 | -0.0002754 | -0.0089404 | -0.017487 | 0.025063 | -0.0084858 | -0.017032 | 0.025518 | 2.1998e-05 | -5.2441e-06 | 1.6872e-09 | 0.5508 | 0.36351
150 | 45 | 5 | -0.0003379 | 0.00029263 | -0.00016895 | 1560.3355 | 0.0010833 | 1560.1096 | 0.00094122 | 1560.5254 | 0.0011225 | 0.0025898 | -0.0014952 | -0.12394 | -0.082454 | 0.1793 | -0.11491 | -0.073422 | 0.18833 | 0.00011633 | -0.00011264 | 3.4256e-08 | 2.9905 | 1.638
150 | 45 | 9 | -0.00045502 | 0.00039406 | -0.00022751 | 1560.3067 | 0.0011101 | 1560.0549 | 0.00086424 | 1560.5912 | 0.0011104 | 0.0034874 | -0.0020135 | -0.15268 | -0.13721 | 0.24516 | -0.13777 | -0.1223 | 0.26007 | 0.00017905 | -0.00012597 | 5.6542e-08 | 4.0269 | 2.1044
100% Line
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 4.3382 | 4.3382