## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5577 | -0.32572 | -0.34727 | -0.03843 | 0.5 | 0.48361 | -0.17133 | -0.26298 | 0.016433 | 0.5 | 0.25548 | -0.10963 | -0.12601 | 0.0066137
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -0.15555 | 0.10276 | 0.070053 | 0.0057534 | 1.6 | -0.074395 | 0.00084379 | 0.032109 | -0.013814 | 1.6 | -0.022203 | 0.0026239 | 0.0074102 | -0.0040563
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.43901 | -0.24869 | -0.28303 | -0.030902 | 2 | 0.33387 | -0.10722 | -0.17734 | 0.016437 | 2 | 0.14873 | -0.061575 | -0.070386 | 0.0055885
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.74174 | -0.43786 | -0.46159 | -0.052571 | 2.5 | 0.68651 | -0.26739 | -0.36344 | 0.018559 | 2.5 | 0.40129 | -0.17313 | -0.20064 | 0.0091761
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.962 | -0.59452 | -0.57367 | -0.068732 | 3.2 | 0.9008 | -0.3585 | -0.47835 | 0.02132 | 3.2 | 0.59333 | -0.25288 | -0.30546 | 0.011665
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.33334 | -0.1513 | -0.25171 | -0.023222 | 4 | 0.21591 | -0.061175 | -0.11194 | 0.014263 | 4 | 0.11298 | -0.041634 | -0.060955 | 0.0034641
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | 0.59613 | -0.28729 | -0.30884 |  | 0.5 | 0.46718 | -0.18777 | -0.27942 |  | 0.5 | 0.24887 | -0.11624 | -0.13263
[5 empty] | 1.6 | -0.16131 | 0.097008 | 0.0643 |  | 1.6 | -0.060581 | 0.014658 | 0.045923 |  | 1.6 | -0.018147 | 0.0066802 | 0.011466
[5 empty] | 2 | 0.46991 | -0.21779 | -0.25213 |  | 2 | 0.31743 | -0.12366 | -0.19377 |  | 2 | 0.14314 | -0.067164 | -0.075975
[5 empty] | 2.5 | 0.79431 | -0.38529 | -0.40902 |  | 2.5 | 0.66795 | -0.28595 | -0.382 |  | 2.5 | 0.39211 | -0.1823 | -0.20981
[5 empty] | 3.2 | 1.0307 | -0.52579 | -0.50494 |  | 3.2 | 0.87948 | -0.37982 | -0.49967 |  | 3.2 | 0.58167 | -0.26454 | -0.31712
[5 empty] | 4 | 0.35657 | -0.12807 | -0.22849 |  | 4 | 0.20164 | -0.075439 | -0.1262 |  | 4 | 0.10952 | -0.045098 | -0.064419

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4689 | 0.0027825 | 1550.4284 | 0.0010907 | 1560.537 | 0.00093383 | 1540.3618 | 0.0023797 | 1550.5115 | 0.00065158 | 1560.1136 | 0.001016 | 1540.6275 | 0.002068 | 1550.4501 | 0.001582 | 1560.3359 | 0.0013062
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1541.0266 | 0.0039616 | 1550.912 | 0.0010081 | 1560.7924 | 0.0011577 | 1540.0361 | 0.0049227 | 1550.3402 | 0.0057043 | 1560.004 | 0.0031054 | 1540.2803 | 0.0070565 | 1550.1871 | 0.0060355 | 1560.2099 | 0.0029302
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.3134 | 0.003077 | 1550.354 | 0.001548 | 1560.5148 | 0.0015598 | 1540.4646 | 0.0014075 | 1550.5124 | 0.00052406 | 1560.1162 | 0.0017293 | 1540.6976 | 0.0020065 | 1550.4822 | 0.0014378 | 1560.3433 | 0.0012554
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.908 | 0.0078167 | 1550.7622 | 0.0017747 | 1560.6857 | 0.0010132 | 1540.1131 | 0.005146 | 1550.4043 | 0.0020216 | 1560.052 | 0.0014497 | 1540.3445 | 0.0059938 | 1550.2728 | 0.002504 | 1560.2655 | 0.00097574
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1541.2107 | 0.0042523 | 1551.1149 | 0.0011186 | 1560.9383 | 0.0021661 | 1539.9239 | 0.005125 | 1550.2441 | 0.011184 | 1559.9405 | 0.0072708 | 1540.1659 | 0.010316 | 1550.0867 | 0.012167 | 1560.1353 | 0.0065782
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1541.4309 | 0.0044107 | 1551.3292 | 0.0016967 | 1561.1303 | 0.0024843 | 1539.7673 | 0.0057894 | 1550.153 | 0.0088995 | 1559.8607 | 0.0059937 | 1540.0539 | 0.0093005 | 1549.9718 | 0.010296 | 1560.0304 | 0.0066409
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.8023 | 0.0046355 | 1550.6443 | 0.0012674 | 1560.6499 | 0.0018922 | 1540.2105 | 0.0078178 | 1550.4504 | 0.0047946 | 1560.072 | 0.005354 | 1540.3758 | 0.0058613 | 1550.3382 | 0.0060078 | 1560.2749 | 0.0036472