## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.032776 | -0.16876 | 0.19737 | -0.0013906 | 0.5 | -0.010863 | -0.18757 | 0.18228 | -0.0053822 | 0.5 | -0.002251 | -0.12909 | 0.1345 | 0.0010535
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.052804 | 0.59548 | -0.61758 | 0.010234 | 1.6 | 0.17865 | 0.50673 | -0.70283 | -0.0058151 | 1.6 | 0.059301 | 0.26681 | -0.3191 | 0.0023358
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.083228 | 0.21936 | -0.29826 | 0.001445 | 2 | 0.029518 | 0.27216 | -0.31107 | -0.0031288 | 2 | 0.019374 | 0.16487 | -0.18534 | -0.00036603
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.072362 | 0.74815 | -0.74553 | 0.024995 | 2.5 | 0.14888 | 0.54808 | -0.74411 | -0.015718 | 2.5 | 0.050228 | 0.28351 | -0.32832 | 0.0018055
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.027219 | 0.13325 | -0.15849 | 0.00065838 | 3.2 | 0.041395 | 0.16013 | -0.19948 | 0.0006837 | 3.2 | 0.019115 | 0.10062 | -0.11806 | 0.00055855
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.13149 | 0.26016 | -0.38188 | 0.003257 | 4 | 0.081711 | 0.37123 | -0.46743 | -0.0048304 | 4 | 0.032356 | 0.20139 | -0.23401 | -8.7416e-05
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.031386 | -0.16737 | 0.19876 |  | 0.5 | -0.005481 | -0.18219 | 0.18767 |  | 0.5 | -0.0033046 | -0.13014 | 0.13344
[5 empty] | 1.6 | 0.04257 | 0.58525 | -0.62782 |  | 1.6 | 0.18447 | 0.51255 | -0.69702 |  | 1.6 | 0.056965 | 0.26447 | -0.32144
[5 empty] | 2 | 0.081783 | 0.21792 | -0.2997 |  | 2 | 0.032647 | 0.27529 | -0.30794 |  | 2 | 0.01974 | 0.16524 | -0.18498
[5 empty] | 2.5 | 0.047367 | 0.72316 | -0.77052 |  | 2.5 | 0.1646 | 0.5638 | -0.72839 |  | 2.5 | 0.048422 | 0.2817 | -0.33013
[5 empty] | 3.2 | 0.02656 | 0.13259 | -0.15915 |  | 3.2 | 0.040711 | 0.15945 | -0.20016 |  | 3.2 | 0.018556 | 0.10006 | -0.11862
[5 empty] | 4 | 0.12823 | 0.2569 | -0.38514 |  | 4 | 0.086542 | 0.37606 | -0.4626 |  | 4 | 0.032444 | 0.20148 | -0.23392

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.261 | 0.0046785 | 1550.2067 | 0.0031389 | 1560.4468 | 0.0016035 | 1539.7509 | 0.0043362 | 1550.0122 | 0.0027528 | 1559.8703 | 0.0010785 | 1541.4561 | 0.0025798 | 1551.254 | 0.0022591 | 1560.6884 | 0.00059644
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.2282 | 0.0060608 | 1550.1959 | 0.0059114 | 1560.4445 | 0.0036605 | 1539.5821 | 0.0047937 | 1549.8246 | 0.0040493 | 1559.7412 | 0.00217 | 1541.6534 | 0.0041773 | 1551.4363 | 0.0039844 | 1560.8229 | 0.001729
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.3138 | 0.0014691 | 1550.3854 | 0.0018105 | 1560.5061 | 0.0015652 | 1540.3464 | 0.0025788 | 1550.5189 | 0.0011134 | 1560.1371 | 0.00075695 | 1540.8385 | 0.0014831 | 1550.5512 | 0.00092815 | 1560.3693 | 0.00092144
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.3442 | 0.010328 | 1550.2362 | 0.0022231 | 1560.4661 | 0.0012264 | 1539.9703 | 0.0070117 | 1550.2843 | 0.0029713 | 1560.0352 | 0.00097349 | 1541.1578 | 0.0053951 | 1550.943 | 0.0024032 | 1560.5031 | 0.0008921
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.3333 | 0.0013913 | 1550.3556 | 0.00089938 | 1560.497 | 0.00083461 | 1540.4991 | 0.006154 | 1550.5602 | 0.0009161 | 1560.1538 | 0.00041368 | 1540.7105 | 0.0076214 | 1550.5099 | 0.0009229 | 1560.3601 | 0.00035841
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.2882 | 0.0036434 | 1550.2481 | 0.0012758 | 1560.4659 | 0.00098847 | 1539.8842 | 0.003696 | 1550.1723 | 0.0030888 | 1559.9709 | 0.0010682 | 1541.2976 | 0.0040315 | 1551.0546 | 0.0012036 | 1560.5703 | 0.00081244
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.3925 | 0.0067367 | 1550.2884 | 0.0025946 | 1560.4791 | 0.0018338 | 1540.0111 | 0.003517 | 1550.3834 | 0.0011998 | 1560.0717 | 0.00079134 | 1541.0742 | 0.0053986 | 1550.7866 | 0.0016756 | 1560.4544 | 0.0012889