## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.017144 | 0.36788 | -0.30463 | 0.015367 | 0.5 | 0.1104 | 0.24988 | -0.37444 | -0.0047221 | 0.5 | -0.0021418 | 0.2605 | -0.24851 | 0.0032834
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.032844 | 0.62546 | -0.59874 | 0.019855 | 1.6 | 0.13858 | 0.53193 | -0.65384 | 0.0055571 | 1.6 | -0.016148 | 0.48966 | -0.45562 | 0.0059633
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.023191 | 0.47188 | -0.44107 | 0.018002 | 2 | 0.1066 | 0.40055 | -0.48128 | 0.0086201 | 2 | -0.029552 | 0.34768 | -0.30458 | 0.0045169
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.072428 | -0.081014 | 0.13095 | -0.0074961 | 2.5 | 0.086895 | 0.095291 | 0.045716 | 0.075967 | 2.5 | 0.036298 | -0.065525 | 0.026408 | -0.00093942
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.054191 | 0.80722 | -0.77882 | 0.027531 | 3.2 | 0.14808 | 0.64874 | -0.82932 | -0.010834 | 3.2 | -0.024873 | 0.63741 | -0.58656 | 0.0086599
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.056933 | 0.28003 | -0.19378 | 0.0097728 | 4 | 0.091598 | 0.16892 | -0.2919 | -0.010462 | 4 | 0.0012631 | 0.13459 | -0.12823 | 0.0025411
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.032512 | 0.35251 | -0.32 |  | 0.5 | 0.11512 | 0.2546 | -0.36972 |  | 0.5 | -0.0054252 | 0.25722 | -0.25179
[5 empty] | 1.6 | 0.01299 | 0.6056 | -0.61859 |  | 1.6 | 0.13302 | 0.52637 | -0.65939 |  | 1.6 | -0.022111 | 0.48369 | -0.46158
[5 empty] | 2 | 0.0051898 | 0.45388 | -0.45907 |  | 2 | 0.097976 | 0.39193 | -0.4899 |  | 2 | -0.034069 | 0.34316 | -0.30909
[5 empty] | 2.5 | -0.064932 | -0.073518 | 0.13845 |  | 2.5 | 0.010928 | 0.019324 | -0.030252 |  | 2.5 | 0.037238 | -0.064585 | 0.027348
[5 empty] | 3.2 | 0.026661 | 0.77969 | -0.80635 |  | 3.2 | 0.15891 | 0.65957 | -0.81848 |  | 3.2 | -0.033532 | 0.62875 | -0.59522
[5 empty] | 4 | -0.066706 | 0.27026 | -0.20355 |  | 4 | 0.10206 | 0.17938 | -0.28144 |  | 4 | -0.001278 | 0.13204 | -0.13077

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4252 | 0.013569 | 1550.2926 | 0.0019344 | 1560.4693 | 0.00070284 | 1540.5331 | 0.0077159 | 1550.4536 | 0.0011581 | 1560.2155 | 0.0011501 | 1540.5494 | 0.010275 | 1550.4462 | 0.0026114 | 1560.3264 | 0.0019883
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.408 | 0.0036816 | 1550.403 | 0.001585 | 1560.4671 | 0.0021589 | 1540.901 | 0.0039864 | 1550.7035 | 0.0022366 | 1560.476 | 0.0017534 | 1540.2448 | 0.0020006 | 1550.0718 | 0.0017885 | 1560.0779 | 0.0029208
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.458 | 0.0049129 | 1550.4312 | 0.0030727 | 1560.4531 | 0.0024526 | 1541.1586 | 0.0039737 | 1550.9855 | 0.0034371 | 1560.7052 | 0.001673 | 1539.9507 | 0.0026245 | 1549.7924 | 0.0020652 | 1559.8708 | 0.0032944
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.4484 | 0.0042126 | 1550.3992 | 0.0025111 | 1560.4397 | 0.0045382 | 1541.005 | 0.0054159 | 1550.8541 | 0.0024216 | 1560.5632 | 0.0044346 | 1540.1084 | 0.005869 | 1549.9649 | 0.0017914 | 1560.0218 | 0.0039622
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.3528 | 0.0014004 | 1550.3795 | 0.002146 | 1560.5056 | 0.00058309 | 1540.4521 | 0.0025657 | 1550.5489 | 0.00097935 | 1560.15 | 0.0012588 | 1540.6804 | 0.003912 | 1550.4919 | 0.0014847 | 1560.3528 | 0.0036001
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.4794 | 0.0083496 | 1550.4407 | 0.0056608 | 1560.4444 | 0.0050238 | 1541.3403 | 0.0049903 | 1551.1023 | 0.021934 | 1560.8529 | 0.0026976 | 1539.7706 | 0.0052508 | 1549.6169 | 0.003673 | 1559.7399 | 0.0058643
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.3682 | 0.0022674 | 1550.3842 | 0.0027704 | 1560.4705 | 0.0017828 | 1540.8131 | 0.0031688 | 1550.6225 | 0.0036742 | 1560.3501 | 0.0014694 | 1540.3557 | 0.0023003 | 1550.1543 | 0.0012485 | 1560.1982 | 0.0017144